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产品组成
本产品由超声波数控驱动电源、超声波主机、支架配件、电源线和电缆线组成
注：若发现产品配件有缺失或者损坏，请拍照后立即通知我公司。
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20K实验级声化学主机示意图




1、 准备工作
1、将驱动电源放置在平整的平台上
 2、取出支架配件并进行安装
 3、将超声主机自上而下插入支架的固定环内










二、操作说明
1.将外接所需控制线路连接到驱动电源背后的信号控制接口。该外接按钮是在超声设备通电后，控制超声波启停的。按下即超声波发波，松开则超声波停止。
2.信号控制接口的连接线路图。
    以下线路图主要是为了进行远程控制超声波启停
[image: 外接控制]
信号控制开关
   3.当超声波换能器与电源连接正确后，打开电源开关（液晶屏下部），屏幕亮起后，此时按面板搜频开关，超声设备自动搜频，搜频完成后会显示谐振频率等参数。并显示“扫频完成”，“无故障”。 （超声波设备是谐振工作的，因此只有在频率锁定后，才能确保正常工作）         [image: C:\Users\Administrator\Desktop\481f739bbfbcb8a477c46fa9cf23998.jpg]
图1 搜频成功画面
三、操作步骤
1. 确认将220V电源线已经与驱动电源输入端相连接，供电电源要求接地；
2. 确认超声波换能器的航空插头与驱动电源后面板的高频超声输出端（即航空插头）连接正确，并且已经旋紧航空插头螺帽；
3. 连通电源，打开前面板的启动开关。
若换能器谐振频率在驱动电源的扫频范围之内，则会出现如图1所示画面；
4. 按振幅调节下振幅参数可直接设置振幅百分比，振幅数值越大，输出功率就越大。一般使用时，建议调整到60%-80%，不建议长时间满功率工作。
5. 驱动电源调试完毕后，按下驱动电源液晶屏上的“启动”，设备可正常工作。
警告：
1. 电源连接前，先要确定电源按钮为关闭状态。
2. 必须确保电源插座接地可靠，否则会造成设备电源外壳或换能器部件带电。


四、工作环境
1. 使用环境：室内使用；
2. 湿度：≤85%RH； 
3. 周边环境温度：0℃—40℃；
4. 使用空间：周围物体与设备距离不得小于150mm，与散热口不得小于200mm。
5. 物料MAX压强：常压。




五、注意事项
1、设备在工作过程中不可随意移动驱动电源、直接插拔电源或航空插头。若听到任何异响或指示异常，请立即关掉驱动电源，再查找故障原因，否则有可能损坏设备。
2.产品经过出厂测试，工具头表面有轻微汽蚀，属于正常现象。
3. 工具头浸入液体中的深度50-60mm。
4.使用前去除蓝色塑料膜，保证散热。
5.超声波主机不宜长时间工作，建议工作时间不超过1小时，如需长时间工作，可对超声主机进行额外的单独冷却，确保主机外壳温度≤45℃。
6.超声波设备内部为精密部件且带高压电，未经允许或未在专人指导下不得擅自拆卸。



六、磨损件更换
超声波振动头长时间工作后工具头会出现汽蚀现象，在常温水中，100%振幅工作寿命约50小时，磨损严重后“频率扫描”时也会出现“频率失锁”，请更换工具头前端替帽。


七、常见故障
	故障显示
	故障原因
	解决方法
	备注

	电流过载
	负载过大
	1.减少负载粘度
2.减少工具头浸入深度
3.减小输出功率
	若自行无法解决问题，请电话通知我公司

	温升异常
	电源温度过高：
1. 负载过大
2. 主机与电源不匹配
	1.检查主机与电源是否匹配（电源和主机的标签是一样的）
	

	频率失锁
	1. 主机与电源连接断开
2. 主机频率不再范围内
3. T帽头磨损严重
	1.检查主机与电源连接是否牢固
2.检查连接电缆线是否完好
3.更换T帽头
	

	模具损毁
	1. T帽头磨损严重
2. 主机损坏
	1. 更换T帽头
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